足下垂治疗仪询价采购报价表(二次询价)

报价单位：                                             （盖章）                                                 年       月       日

| 设 备 名 称 | 投标品牌/型号 | 采购数量 | 报价（元/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 足下垂治疗仪 （又名：足下垂助行仪、 低频脉冲刺激仪） |  | 1套 |  |
| 备注：1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报设备必须满足参数要求（参数附后）;设备免费保修两年； 3.报价表加盖公章密封，于5月9日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年四月廿八日

附：足下垂治疗仪参数要求：

一、适用范围

脑卒中或其他中枢神经系统损伤造成的足下垂的康复训练和辅助步行。

二、技术规格

1、刺激仪具有两种训练模式：行走训练和非行走训练，可以机动或根据患者状况循序渐进治疗使用。

2、刺激仪电刺激的强度、脉宽和时间可通过遥控器进行调节，相关参数通过OLED屏显示。

3、通过充电式锂电池供电，持续工作时间长久，充满电可连续使用12小时以上。

4、刺激仪具有电极片、电极线脱落检测及低电压检测提示功能。

5、脉冲频率范围：15-45Hz；脉冲宽度范围：100-300μs之间可调节。

6、通讯方式及距离：蓝牙通讯，可达10m。

7、在负载500欧姆下，输出电流为：0-90mA；在负载1000欧姆下，输出电压0-90V。

8、电刺激参数：最大电刺激时间：行走模式3s，训练模式5s；上升时间：0-0.5s，下降时间：0-0.5s。

9、自动关机功能：待机30分钟后自动关机，低电压自动关机。

10、具备步态数据采集及分析功能软件（必备参数）。

11、标配：含神经肌肉定位仪壹台。

12、涉及电极片等常用耗材在投标书文件中应标注并单独报价。

三、最高控制价

高于等于4万元以上，作废标处理。