新生儿经皮黄疸仪询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 名 称 |  | 产地 | 品牌/型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生儿经皮黄疸仪 |  | 国产 |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1. 报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品符合附件参数相关要求； 3.报价表加盖公章密封，于9月5日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年八月廿八日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

5、所有设备保修两年，并提供主要零配件和耗品的价目清单及免费提供设备操作手册和维护保养手册。

6、新生儿经皮黄疸仪参数：

检测方法：绿、蓝光比较

◎显示方法：三位数码显示（两位整数，一位小数）

单位为mg/dl

◎示值误差：00～15±1；16～25±1.5

◎光源：氙闪光灯

◎电源：AAA1.2V×4充电电池组

每充足一次电至少能检测约500次

◎开启准备时间：小于10秒

◎重量g：约245

◎体积mm：163×66×37

◎充电器：输入220V 50Hz.3W

输出6.0V，0.3ADC

◎校验盘：对白色屏（“00”）显示00.0或00.1

对黄色屏（“20”）显示20.0±1