可视喉镜及配套耗材公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 耗 材 名 称 |  |  | 品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可视喉镜 | 视频软镜（主机+软管手柄） |  |  |  | 壹套 | （元/台） |
|  | 视频喉镜窥视叶片手柄 |  |  |  | 壹套 |  |
| 一次性喉镜叶片 |  |  |  |  | 按需采购 | （元/片） |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数, (最高控制价9.9万) ； 3.报价表加盖公章密封，于12月28日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一八年十二月二十日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，进口品牌需提供进口报关单、中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

三、设备保修两年

四、投标设备具体参数

一、视频软镜技术规格要求

一：主机技术要求

▲1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

▲2：采用不小于3.5寸的广角高亮的触摸屏显示及操作。显示分辨率不低于640×480。可同时外接显示器。

▲3：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

*4：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

*5：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

6：内置锂电池，容量不低于2500mAh，具有电量管理功能。

7：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

8：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二：3.6软管手柄 技术规格要求

*1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°，成像能力不低于16万像素。

2：插入部外径≤3.6mm,长度≥60cm

3：软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥150°

4：成像距离范围不小于2～50mm.

5：软管具备防跌落、可任意弯曲性能，可浸泡消毒。

6：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

二、视频喉镜技术规格要求

一：窥视叶片手柄 技术规格要求

▲1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

*2：采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

*5：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

6：最小开口度不大于13mm，适合不同体型插管患者。

7：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

8：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

三、一次性喉镜叶片技术要求

1：结构；一次性喉镜片采用聚碳酸脂材料经注塑制成，型号规格分别按尺寸大小分为：L、M、S、SS四种分别满足成人大号、成人、儿童、新生儿四种不同类型患者临床插管需求；

2：喉镜片尺寸

| 规格 | L | M | S | SS | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（L） | 133CM | 124CM | 103CM | 89CM | ±10% |
| 宽（W） | 22.5CM | 21CM | 18CM | 14CM | ±10% |
| 高（H） | 73.5CM | 73.5CM | 73CM | 73CM | ±10% |
| 角度（a） | 58° | 62° | 73° | 90CM° | ±10% |

3：表面粗燥度应≤0.4μm;喉镜片应具备一定韧性，在正常使用过程中不破裂。在端口外表面上静态施加50N的外部压力1min,喉镜片无断裂：喉镜片为一次性无菌产品。