附件参数要求如下：

| 设备名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 全自动封闭式脱水机 | 1.采用液晶触摸屏作为用户界面，全中文。 2. 组织处理上液采用气体压力转换装置，不堵蜡。 3.有定时自动运行功能，重新来电后，仪器能自动从断点按序工作。 4.备有多套组织处理程序，供用户设置和选择使用。 5.标本处理反应缸为全不锈钢设计。 6.整机质保至少三年。 7.有快速脱水（小标本3小时内完成）。 8.工作室温度：介质为容剂时温度为30℃，介质为石蜡时温度为65℃。 9.工作缸为带斜角设计，能使液体彻底回流，采用陶瓷阀芯。 10.具有因意外加热失控而引起的超温保护功能。 11.每次可处理有序排放≥300个标准包埋盒。 12. 自动递进更换石蜡和排蜡功能。 13. 更换试剂提醒功能 14.抖缸搅拌功能。 15.石蜡缸可实现迅速熔蜡，石蜡融化时间≤3小时。 |
| 包埋机 | - 工作温度显示误差：≤±1℃ - 蜡缸容积≥6.5L - 包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，无需接蜡盒 - 配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。 - 操作台左右两端带有刮蜡器，可休整包埋盒周边余蜡 - 包埋机带有左右两个可熔蜡的保存盒，方便使用。 - 采用限位微动开关出蜡，包埋定位准确，快速 - 有定时开（关）机的功能，全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设 - 照明采用LED冷光源 - 加热传导均匀，温差±1℃，安全可靠 - 彩色高清液基触摸屏，设定的温度和实际工作温度在同一界面显示 - 冷冻台制冷温度：-10℃ - 冷冻台带制冷温度的显示窗口 - 冷冻台采用超静音压缩机，低噪音 |
| 低速离心机 | - 离心标本数量：12ml/15ml离心管×24；50ml离心管×8 - 最大转速：6000rpm - 最大相对离心力：5200×g - 转速精度：±10rpm - 最快升降速试剂：≤20s - 噪音：≤52dB - 定时范围：1s ~999min/连续/点动（瞬时）离心 - NO1：角转子：10ml/15ml x12；6000rpm；5200xg - NO2：角转子：50mlx6/4；5000rpm；5000xg - 电源：AC220V 50Hz |