麻醉科可视喉镜及配套耗材公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 设 备 耗 材 名 称 |  |  | 品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可视喉镜 | 视频软镜 （主机+软管手柄） |  |  |  | 壹套 | （元/台） |
|  | 视频喉镜窥视叶片手柄 |  |  |  | 壹套 |  |
| 一次性喉镜叶片 |  |  |  |  | 按需采购 | （元/片） |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数, (最高控制价9万) ； 3.报价表加盖公章密封，于4月15日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月四日

附件：

一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，进口品牌需提供进口报关单、中文标识及注册证等相关证件，否则不予验收。

2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。

3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。

三、设备保修两年

四、投标设备具体参数

(一)：主机技术要求

1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、软管手柄。

2:采用广角高亮显示屏，视场角≥60°。

3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4：主机可拍照、录像。

5：具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。支持连接外部系统。

6：锂电池，容量不低于17300mAh，工作时间≥180分钟。

8显示器能上下0º～120º转动，左右0º～160º转动，以方便特殊体位的操作。

(二)：窥视叶片手柄 技术规格要求

1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

2：采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求。

3：手柄滑竿采用不锈钢材质，可承受较大拉力。

4：手柄前端配备智能温控加热板，以实现即时防雾功能。

5：照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

(三)：3.6软管手柄 技术规格要求

1：采用数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥60°，成像能力≥16万像素。

2：采用金属手柄构造，非工程塑料，结实耐用寿命长。

3：插入部外径≤3.8mm，长度≥60cm。

4：软管前端可弯曲角度向上≥150°，向下≥150°。

5：光照亮度≥800LUX，非光纤照明

6：成像距离范围不小于20～50mm。

7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

(四):提供第三方检测报告，样机。

(五)：一次性喉镜片采用聚碳酸脂材料经注塑制成，型号规格分别按尺寸大小分为：L、M、S、SS四种分别满足成人大号、成人、儿童、新生儿四种不同类型患者临床插管需求；

喉镜片尺寸：

| 规格 | L | M | S | SS | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长（L） | 133CM | 124CM | 103CM | 89CM | ±10% |
| 宽（W） | 22.5CM | 21CM | 18CM | 14CM | ±10% |
| 高（H） | 73.5CM | 73.5CM | 73CM | 73CM | ±10% |
| 角度（a） | 58° | 62° | 73° | 90CM° | ±10% |

3：表面粗燥度应≤0.4μm;喉镜片应具备一定韧性，在正常使用过程中不破裂。在端口外表面上静态施加50N的外部压力1min,喉镜片无断裂：喉镜片为一次性无菌产品。