眼科常用设备公开询价采购报价表

报价单位：                                             （盖章）                                        年     月     日

| 序号 | 名 称 | 推荐品牌 | 规格/型号 | 采购数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼科AB超 | 上海瑞影、天津迈达、天津索维 |  | 壹台 | 元/台 | 提供产品彩页，性能介绍，以备医院遴选 |
| 2 | 眼科角膜曲率计 | 国产 |  | 壹台 | 元/台 |  |
| 3 | 眼科眼底检查前置镜 | 美国VOLK | 90D型 | 壹只 | 元/只 |  |
|  |  |  | 78D型 | 壹只 | 元/只 |  |
| 4 | 激光三面镜 | 美国VOLK | 常规 | 壹只 | 元/只 |  |
| 5 | 眼科验光镜片箱 | 国产 | 常规 | 壹只 | 元/只 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该类设备经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求； 3.报价表加盖公章密封，于4月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年四月十七日

附件：

一、供应商资格要求 报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。 二、产品的要求 1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。 2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。 3、该投标要求与投标报价表视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。 4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，否则按废标处理。 5、AB超参数： 1.; 技术要求; 国产，专业眼科超声操作系统，支持DICOM协议. 2; A超. 3; 探头频率; 10MHz. 4; 测量深度; ≥39mm. 5; 测量精度; ≤±0.04mm. 6; 测量声速; 多段调节. 7; 测量方式; 手动/自动、浸润/接触. 8; 测量模式; 正常眼、无晶体眼、致密白内障眼、人工晶体眼、硅油眼、特殊眼. 9; 测量计算; 10组数据平均,显示均值和标准差,保留十次/百组测量结果进行对比. 10; IOL计算公式; SRK-II, SRK-T, BINKHOST-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS. 11; 回放功能; A超波形、数据永久回放. 12; 提示功能; 超长超短眼轴提示. 13; B超. 14; 探头接口; 配有20MHz探头接口. 15; 探头频率; 10MHz. 16; 扫描方式; 机械扇形扫描. 17; 扫描角度; 55°. 18; 动态增益; 20-100dB. 19; 静态增益调节; 可在图像冻结后进行增益调节,范围:20-100dB. 20; TGC调节; -30 - 0dB 八段任意点调节. 21; 分辨力; 纵向≤0.1mmn横向≤0.2mm. 22; 几何位置精度; 纵向≤1% 横向≤5%. 23; 灰阶; 256级. 24; B超图像; 动态回放过程中可随时冻结截屏取图，. 25; 数据导出; 图片或视频录像. 26; 图像处理功能; 图像储存、眼位标识、标距、测量面积、伪彩显示等. 27; 图像存储; 可外接硬盘、无限量保存. 28; 嵌入式工作站; 强大的病历库管理、查询、检索功能,丰富的图像后处理,图文并茂的打印，内置专家字典.

6、眼科角膜曲率计参数：

角膜曲率半径：5.5-11mm

最小间隔读数：0.02mm

角膜散光轴：0 to 180°

最小读数   : 1°

屈光度调节刻度：0-±5dptr

角膜屈光度 ： 30-60D

最小间隔读数：0.25D

测量所需最小表面积：R=5.5mm时

R=7.5mm时

R=11mm时

电源220V/50HZ   内部刻度读取系统，单手操作使测量结果更精确。