康复科设备公开询价采购报价表（三次询价）

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名称 |  | 品牌（国产） | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 经皮神经电刺激仪 |  |  |  | 壹台 |  |
| 3 | TDP治疗仪 |  |  |  | 贰台 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于12月17日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零一九年十二月十一日

附件：一、供应商资格要求

报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、税务登记证、法定代表人或法人授权代表人的身份证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

二、产品的要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准，否则不予验收。    2、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货，同时不得因此影响临床的正常工作需求。  3、该投标要求与投标报价表视为签订购销协议的有效组成部分。需要安装的设备要免费提供安装设备，质保期为壹年。  4、投标人投标时必须提供产品彩页及产品说明、具体的规格型号，参数中带*号的必须符合，否则按废标处理，

中频治疗仪技术参数:

- 额定输入功率：130VA。

- 使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

- 尺寸（允差±20mm）：长420mm，宽360mm，高232mm。

- 显示方式：数码显示。

*5、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出治疗仪、两路干扰电输出。

*6、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

7、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

*8中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

9、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

10、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

11、干扰电性能：

工作频率：4kHz，允差±10％。

调制频率：0.125Hz，允差±10％。

差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

调幅度：0%、100%，允差±5％。

差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

*12、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

13、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

14、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

*17、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

19、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

*20、治疗时间已在处方中，治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

经皮神经电刺激技术参数：

- 三路矩形波脉冲输出

2、交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz

3、额定输入功率：50VA

*4、输出脉冲频率从2Hz～160Hz范围内，连续可调，允差±20％

*5、输出脉冲宽度60μs～520μs范围内，连续可调，允差±20％

6、刺激仪每路输出电流有效值不大于50mA

7、治疗定时时间分为5min、10min、15min、20min、25min、30min六档可调，每档时间允差±10％

*8、具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出三种治疗模式

- 输出低频脉冲电流，频率可连续调节

10、外形尺寸：420mm×360mm×235mm；允差±50mm

电磁波治疗仪（TDP）技术参数:

1.电源电压：交流电压220V，频率50Hz           2.额定输入功率：500VA       3.外形尺寸：长455mm，宽405mm，高850mm

4.治疗时间：0-99分钟可调        5.光功率调节：1-3档可调        6.光闪频率：5hz、10hz、25hz、50hz、60hz、常亮可调

7.红外光波长范围：580nm-1050nm   8.灸疗加热温度：100-175℃可调   9.运行模式：灸疗或者灸疗光疗一体

10.显示方式：数码管显示，按键修改参数         11.具有三维立体灯头旋转方向            12.红外光表面最大温度220℃

13.耐高温灯罩，保证红外光安全距离    14.灯罩出风口二路保护，防止出风口温度过高

15.防倾倒设置，倾倒自动断电

16.后盖磁吸式设计方便更换艾饼

17.具有自动漏电保护