新冠肺炎实验室相关设备公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传递窗 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 生物安全柜 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 立式低温（-25℃）冰箱 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 高速冷冻离心机（PCR实验室适用） |  |  |  | 按需采购 |  |
| 单通道连续可调移液器（20-200ul） |  | （德国原装进口）艾本德 |  | 按需采购 |  |
| 单通道连续可调移液器（0.5-10ul） |  |  |  | 按需采购 |  |
| PCR洁净单级盒装带滤芯吸嘴 |  |  |  | 按需采购 |  |
| 合计总金额 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年四月二十八日

附件：一、设备及参数要求：

- 传递窗2套

尺寸60cm*60cm  手动 内外互锁式 包安装（具体材质卖方需注明）

- 生物安全柜

基本参数：

（1）分类：B2型，气体循环方式：100%外排，

（2）外部尺寸（L×D×H）<1500mm×760mm×2250mm；

（3）内部尺寸（L×D×H）<1350mm ×600mm×660mm 。

（4）台面距离地面高度：770mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降气流平均流速：0.25-0.5m/s； 平均吸入口气流平均流速>0.5m/s

（6）额定功率：≤1800W（包含操作区插座负载500W）

（7）噪音等级：≤65dB（A）

（8）照明：≥1000lx

（9）过滤效率:送风和排风过滤器均采用高品质高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）

（10）产品标准：YZB/国7740-2013  （YY0569-2011  II级生物安全柜）

（11）使用人数：1—2人

生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

- 立式低温（-25℃）冰箱1台

主要参数要求：（1）箱内温度可调，且能设置固定在-25℃左右,误差不超过±0.1℃

（2）容积260L左右   外形尺寸宽<750mm，深<750mm,高<1700mm

- 高速冷冻离心机1台（PCR实验室适用）

参数要求：

- PCR实验室适用，能够配套使用0.5ml 离心管，一次可离标本数量>32个；

- 转速>13000r/min;

- 可实现-20℃-40℃之间的温度控制，温度精度±1℃

- 20-200ul艾本德牌单通道连续可调移液器1台（德国原装进口）

- 0.5-10ul艾本德牌单通道连续可调移液器1台（德国原装进口）

- 艾本德牌PCR洁净单级盒装带滤芯吸嘴（德国原装进口）

二、备件、资料、专用工具及其它：

1、投标方将所投产品的标准配置列出，提供产品的参数及外形尺寸，附产品彩页。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求：

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。

四、人员培训要求：

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求：

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

六、验收：中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。