心电图机公开询价采购报价表(二次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电图机 |  | 北京福田 | FCP-8100 | 壹台 | 元/台 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于5月19日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年五月十三日

附件：一、设备参数要求。

1	导联：	标准12导联，12导联同步采集，3道记录

2*	定标电压 	1mv±1%

3*	耐极化电压	±600mV

4	记录速度	手动5、10、12.5、25、50 mm/s五档，自动，允差±2%。

5*	频率响应特性	0.05~500HZ

6	内部噪声	折合为输入端等效噪声电压不超过15μVp-p

7	采样率	8000Hz/秒/通道

8	记录道数 	1CH、1 CH +1节律、3CH

9	记录方式 	可进行手动记录、自动记录、存储回顾记录。

10	心律失常功能	可采集40秒~3分钟  的3导联心律失常

11	12导联自动分析	内置自动分析软件。具备4级诊断，约260种分析可根据性别，

年龄，进行标准12导联分析，心律不齐分析

12	分析结果指南 	具有分析结果指南功能

13	注释说明 	具有分析结果注释说明功能

14	详细测量值报告	具有详细测量值报告功能

15*	内置存储器 	内置存储器可存储500件心电图及数据

16	记录纸 	63mm卷纸

17	液晶屏	7英寸大屏彩色液晶显示器，触摸屏操作，可显示3、6、12导

ECG波形，可显示心律数、电极脱落、纸已用完、滤波器及电池

状态等信息。屏幕分辨率：800╳480dots；

18	中文输入	可用键盘输入患者姓名或医生名

19*	波形扩大预览功能	需要在波形、分析结果放大显示波形时，双击要查看的部分，

即可显示放大波形。

20*	恢复已删除的数据	从列表中删除的数据移动到回收站，可从回收站中回复数据。

21*	修改检查数据	在保存或播放前，可编辑检查数据。

19	网络功能	具有LAN接口，可有线连接网络，上传数据。

无线WIFI（选配5G）

20	电源要求	交，直流两用。直流工作时间，可连续记录2小时。

21	主机尺寸 	长190mm╳宽250mm╳高71mm

22	重量要求	约2.2 Kg (含充电电池)

二、备件、资料、专用工具及其它。

1、投标方将所投产品的标准配置列出。

2、专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

3、保修期：整机及所有配件免费保修两年。

4.技术培训要求：

卖方应提供现场安装并进行技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

三、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价。

四、人员培训要求

设备安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

五、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。