双水平无创呼吸机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 最高控价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双水平无创呼吸机 |  |  | 9.5万 | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于九月十四日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年九月八日

附：一、双水平无创呼吸机技术参数:

1、推荐品牌:万曼、瑞思迈、飞利浦伟康。2、为医用标准呼吸机，兼容有创/无创通气功能。

3、★ 内置电池，保证正常工作2小时以上。4、通气模式:  CPAP、S、S/T、T、PAC(具备BIPAP通气功能)。

5、★ 压力范围: IPAP 可达40 cm H2O、EPAP可达25 cm H20 。6、★ 呼吸频率:  不低于45 BPM。

7、  潮气量可调，氧浓度实时监测。8、★ 机器可背部给氧。

9、吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；Ti Min： 0.1-TiMax sec 。

10、吸气上升时间:150-900 ms，吸气下降时间：100-400ms

11、吸气/呼气灵敏度调节5档可调 。

12、通气流速可达200L/min以上。

13、屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、压力-时间波形，流速-时间波形。

报警设置：分钟通气量过低、漏气等高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、窒息报警。

15、具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况。

16、标配台车壹台及相应管道面罩。

17、要求所投产品必须提供参数证明材料，其中★为必备参数。

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

★3、设备配套专用耗材请在投标报价表中单独报价,临床科室按需采购。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、售后服务要求

1、保修及售后服务：设备保修期2年。

五、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。