医用输液泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用输液泵 |  |  |  | 贰 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于九月二十一日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年九月十五日

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、

一、设备参数要求

1.★输液速率设定范围：0.1ml/h ~ 1200ml/h  （每级最低0.1ml/h）；

2.★输液精度：≤±5% （优质输液管校准后更精确）适用任何厂家生产的一次性输液器；

3.KVO速度：1-5ml  (每级递增0.1ml)；

4.★输液预设量：0.1~9999ml（每级增加0.1ml）；

5.★具有输液累计量并显示功能；

6.气泡探测器：具有超声探测气泡报警功能，且有不少于4档供选；

7.阻塞压力：压力至少三档可调 ；

8.报警功能：声光报警，门未关报警，气泡报警，阻塞报警，输液完成报警，

接近完成报警，忘记操作报警，电池供电报警，电量低报警，电池耗尽报警，

系统错误报警等；

9.阻塞系统后压力自动释放，减小病人因压力冲击的危险性；

10.液晶显示屏，可以根据需要选择多种工作模式：流速模式，滴速模式，预

置，累积量，完成时间等参数，方便临床使用；

11.泵具有防反转功能，提高安全性；

12.具有防止误关机功能，活动泵体，可拆卸式 方便清洗；

13.输液过程中快进量有独立显示，方便急救药物控制；

14.电源： AC 100~240V，50/60Hz   DC  12V ±1V  内置安全高性能可充电锂电池，新电池冲满电后已25ml/h可运行3小时；

15.输液泵可以储存2000条输液纪录，全部可以查看，可以输出到电脑上；

16.输液泵可以90°或者180°旋转可以固定到输液架，吊塔，病床上，重量≤1.4Kg；

17.设备配备滑轮式移动支架。

二、投标要求

代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数；

5、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。

6、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。