**车载转运专用监护仪公开采购报价表（二次询价）**

**报价单位： （盖章） 年 月 日**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | | **品牌** | **规格型号** | **采购数量** | **报价（元/台）** |
| 车载转运专用监护仪 | |  |  | 叁 |  |
| **备 注** | **1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照;**  **2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标;**  **3.报价表加盖公章密封，于11月25日16：00时前交桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！**  **4.不接收快递报价文件。** | | | | |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十一月十九日

**附：**一、设备参数要求。

1. ★转运专用监护仪适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2. 车载转运监护仪，满足在救护车上使用的要求，通过相关转运标准。
3. ★≤5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携，锂电池供电时间≥5小时。
4. IP44防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。
5. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。
6. 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温，可选配呼末二氧化碳、双通道有创压，支持无创血流动力学picco监测。
7. 监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
8. 具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
9. 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
10. 提供25种心律失常事件的分析。
11. 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
12. ★具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
13. 可显示弱灌注指数（PI）。
14. 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
15. ★提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
16. 120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。
17. ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
18. ≥1000条NIBP测量结果回顾。
19. ★48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

20.免费质保期主机≥2年，附件不低于半年。

二、投标要求。

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效（在我院近3年内有正常业务关系且提供过有效证件，可不提供）；

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、需提供产品彩页及相关参数描述；

5、★投标时需要列出设备免费标配附件清单，并单独列出导联线、血氧探头、血压袖带及电池等易耗附件价格表；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用。

7、提供该设备近3年内在安徽省内二甲或二甲以上医院采购使用相关证明。

三、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全；

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。