可便携式绝缘检测仪公开询价采购报价表(二次询价)

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式绝缘检测仪 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于1月4日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二零年十二月二十九日

- 产品主要参数： 序号; 功能; 招标要求. 一; 适用范围; 主要用于医院（消毒供应中心、手术室、内镜室）腹腔镜、电刀类所有带电手术器械的绝缘检测，检测是否存在绝缘层破损，以减少因绝缘层破损而引起的医疗事故。. 二; 技术参数. 1; 操作界面; ≥2.8英寸彩色触摸屏. 2; 输出电压; 0~5000V可调. 3; 输出电压精度; ± 1 %. 4; 分辨率; 1.0V. 5; 高压输出时间; 2~20S. 6; 平均功耗; 0.8W. 7; 放电电流; <0.1mA. 8; 导通电阻范围; 0~999.9Ω. 9; 绝缘抗阻; 1000MΩ/DC 1000V. 10; 供电方式; 双供电模式；电池供电或220V±10% 50Hz边充边用。. 11; 连续工作时间; ≥48h. 12; 电池充电时间及电池保护; 快速充3h并具有过充过放保护功能. 13; 待机时间; ≥360h. 14; 汉字输入; 操作人员、器械名称等可实现汉字输入，并可打印. 15; ★打印支持功能; 标签热敏打印纸以及普通热敏打印纸，投标时需标注打印纸型号，并单独报价。. 16; 开机自检; 具有开机自检功能. 17; 静电消除; 配有无线除静电手环. 18; 帮助功能; 仪器界面有帮助功能. 19; 检测证书; 《检测证书》、《校准证书》. 20; 破损标识; 仪器不导通以及绝缘性破损标识. 21; 重量; ≤0.75kg. 22; ISO标准; 适用于 ISO 11607/ EN868-5 之规范产品. 23; 保修期; 免费质保两年. 24; 设备尺寸（长×宽×高）; ≤ 220×100×45（mm）. 二、资质及其他要求： 1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效； 2、投标人的投标文件必须标明所投货产品的品牌与型号，提供产品彩页及图片，保证原厂正品供货，提供注册证等相关资料等； 3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货； 4、中标方需免费提供设备安装调试。