医用空氧混合器公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 产地 | 品牌/规格型号 | 采购数量（台） | 单价（元/台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用空氧混合器 | 国产 |  | 壹 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价1.7万元，并必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月9日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十一月二日

附件：医用空氧混合器（新生儿科）

一、设备技术参数：

1、适用于对输入的医用氧气和空气按照设定浓度进行混合并输出，给婴儿提供一个安全可控的氧气浓度(FiO2)；

2、主机由气源输入接口、双平衡阀、浓度配比阀和流量计输出组成；

3、外形尺寸：120mm×72mm×113mm；

4、新鲜气体种类：氧气和空气；

5、气源压力：280kPa-600kPa；

6、★氧浓度调节范围：21%～100%，误差：<±3% ；

7、★流量计：可选15L/min，30L/min，或3L/min+15L/min双流量计；

8、气源压力调节，调节主机气源输入压力，输出范围: 0-4bar，压力表量程: 0-10bar；

9、气源故障报警：当氧空输入气源压力相差140kPa±20kPa时发出声报警，报警声压级不小于65db（A）；

10、★可选配减压器H，防止医院气源不平衡导致空氧混合器报警；

11、★可选配氧气加湿器，对输出气体进行加湿，减少干燥的气体对呼吸道粘膜的损伤，加湿器带过滤功能，能有效过滤气体；

12、质保期一年。

二、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

三、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号；乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货、安装、调试；乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训；培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。