脑电图仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 产地 | 品牌/规格型号 | 采购数量（套） | 单价（元/套） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脑电图仪 | 国产 |  | 壹 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价5万元，并必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月9日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二一年十一月二日

附件：脑电图仪

一、技术参数要求

1、适应范围：适用于癫痫的诊断、分型、预后及指导用药，对意识障碍、精神障碍、脑的炎症性疾患其它脑器质性损害（脑肿瘤、脑血管障碍、头外伤）头痛等等的评估；用于痴呆病、认知障碍及评价儿童大脑发育的评估；脑科学研究；

2、配置要求：24通道，可选配心电、肌电等双极通道。

3、功能要求：

3.1、功能概述：具有常规脑电、脑电地形图等功能；

3.2、★无线传输方式：采用WIFI传输功能，患者与主机之间无线连接，方便检查；

3.3、阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，可通过观察软件上阻抗测试指示灯的颜色变化，直观了解病人头上电极是否佩戴合适；

3.4、电极脱落检测：具有电极脱落实时监测功能，在长程视频监测过程中可随时了解脑电电极接触状况，以便随时纠正接触不良的电极；

3.5、★供电方式：脑电放大盒采用外接锂电源供电，杜绝触电风险；

3.6、★附件设计：电极导线为一体式插拔，防插错，操作更便捷，快速；

3.7、事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验；

3.8、棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波；

3.9、地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况；

3.10、地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱；

3.11、实时脑功能频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比、双频指数、肌电指数、样本熵、近似熵等；

3.12、实时振幅整合脑电：具有实时振幅整合脑电分析功能，在新生儿出生后第一时间了解其是否存在缺氧缺血的情况。

4、技术指标要求

4.1、定标电压：50μV误差≤±5%；

4.2、电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%；

4.3、时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40%；

4.4、★噪声电平：≤0.3μVrms(需提供检测报告）；

4.5、共模抑制比：≥110dB；

4.6、幅频特性：0.1Hz～60Hz  -30% ≤误差≤+5%；

4.7、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%；

4.8、输入阻抗：不小于1000MΩ；

4.9、灵敏度：25μV/cm 、50μV/cm 、100μV/cm、200μV/cm档位，误差不超过±5%；

4.10、走纸速度：1.5cm/s 、3cm/s 、6cm/s各档位误差不超过5%；

4.11、采样分辨率：24bit；

4.12、低通滤波：5Hz ～ 120Hz分12档可调。

5、工作站要求：便携式笔记本电脑，彩色喷墨打印机。

6、设备质保期三年，质保期内设备所有故障维修费用均有中标方承担。

二、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

三、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号；乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货、安装、调试；乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训；培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。