新院区检验中心设备

微生物厌氧培养箱公开(二次询价)采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 序号 | 名 称 |  | 产地 | 品牌 | 规格型号 | 最高限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物厌氧培养箱 |  | 国产 |  |  | 4万元 | 壹台 |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月7日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月一日

一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

6、付款方式：备注：质保期：一年(安装调试验收后开始计算)。付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款一年后付清（不计息）。

微生物厌氧培养箱：

一．适用范围：

(1) 培养室温度范围	室温+3℃至60℃。

(2) 温度均匀度	≤±1 ℃

(3) 温度波动度	≤±0.3 ℃

(4) 厌氧等级:含氧量≤1%

(5) 取样室形成厌氧状态时间≤5分钟

★(6) 取样室形成厌氧方式:真空+气体置换式（99.99%氮气 或 氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

(7) 操作室形成厌氧状态时间≤1小时

★(8) 操作室形成厌氧方式	气体置换式（99.99%氮气 或 氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）+微流量控制

(9) 操作室厌氧环境维持时间:在停止补充微量混合气体的情况下 ＞12小时

(10) 厌氧形成控制方式:手工，按键操作。

(11) 培养室内部尺寸W*D*H (cm)	25×19×29

(12) 培养室内部容积(L)	13

(13) 取样室尺寸W*D*H (cm)33×23×32

(14) 操作室尺寸W*D*H (cm)81×65×66

二．温度控制器：

(1) 温度传感  温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支   。箱温控制×1支  。

(2) 温度控制方式	P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制。

(3) 温度转换	采微电脑线性补偿校正。

(4) 显示界面	LED数码管显示， 英文显示，按键输入方式。

(5) 定时范围	1.  1~9999分钟 ；2.无定时连续运行

(6) 人性化操作

a. 自动控制	温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等。

b. 安全自检	主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热。

主要功能

(1) 温度显示精度0.1℃ 。

(2) 浓度显示精度0.1% 。

(3) 温度控制精度± 0.1℃ 。

(4) 浓度控制精度± 0.1% 。

(5) 温度偏差值补偿、校正功能。

(6) I/O 自检	安全自检功能，异常发生时自动断电保护及故障指示。

★(7) 微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确（比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)。

(8) 温度上下限保护	可设定温度保护上下限。

(9) 保护装置控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。

三．结构与材质：

(1) 培养室内箱材质	SUS-304 不锈钢镜面板。

(2) 操作室内箱材质	SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。

(3) 外部材质:SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理。

(4) 保温材质:高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉。

★(5) 箱门

a. 培养箱观察窗	钢化玻璃视窗。

b. 取样、操作室箱门	透明防弹玻璃。

c. 操作室箱盖	透明压克力。

(6) 滑轮移动调整摆放位置，前轮可锁止以固定位置*4只(200kg/ 轮)。

(7) 不锈钢条栅搁板×2 块 ；每层可调高度50 ㎜。

四．温度电热及循环：

(1) 送风方式	高阻抗马达离心风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。

(2) 加热系统	微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器。

五．安全保护装置：

(1) 断路器	小型开关断路器。

(2) 控制器内部保护

a. 温度传感器	断路或短路(超量程)。

b. 设定温度的高温保护设定。

(3) 外部故障侦测保护

a. 加热器温度自保护器。

(4) 故障异常发生时，自动断电热保护，发出报警音。

七．使用电源：1Ø 220V 50Hz

八．供气要求：气体纯度99.99%   0.5Mpa  连续供气 。

九．周围环境：可容许使用的环境温度范围：5~35 ℃ ，最佳性能的环境温度范围：15~30 ℃。