超声骨刀公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（把） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超声骨刀 | 国产 |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品每把最高限价为45000元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月十八日

投标要求：

- 供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）；

7、每台设备★不满足按废标处理，非★3条不满足按废标处理。

超声骨刀：

# （1）主要技术参数：

1.电源电压：100V-240V~	50HZ/60HZ	120VA

★2.工作尖尖端主振幅：20~80um

3.工作尖尖端横向振幅：≤30um

4.工作尖振动频率：24.0 KHz ~29.5 KHz

5.保险丝：2×T1.6A      250V

6.蠕动泵流量：30~110ml/min

7.输出功率：60-70VA

8.主声输出面积：<10 mm2

9.次级横振声输出面积：<20 mm2

10.主机重量：≤3.1 kg

11.多功能脚踏,可灵活控制功率、水量

# （2）功能简介：

★1.中文显示液晶屏，显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按键可调整设置，界面简单，操作方便。（提供证明材料）

2.只切骨不伤软组织，手术精确以微米计。

3.采用自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定。

4.采用微电脑全自动控制，操作方便，效率高。

5.采用故障报警系统，提高系统安全性。

6.手柄能耐 ≤134℃高温和 ≤0.22Mpa 高压消毒。

7.静音供水，超声微动力下满足冷切割。

# （3）主要配置：

1.接插式手柄（带光）：1支

2.工作尖：共14枚

3.原厂小推车：1个

4.输水泵管：5个

5.消毒工具盒：1个