保温毯公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 产地 | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（床） | 单价（元/床） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温毯 | 国产 |  |  | 叁 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价为90000元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于3月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月十八日

投标要求：

- 供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）；

7、每台设备★不满足按废标处理，非★3条不满足按废标处理。

# 保温毯

# （1）主要技术参数：

1.控制器采用重量轻、转换效率高、安全性能高的开关电源。主机尺寸：长≤25cm×宽≤20cm×高≤28cm；

2.控制器重量≤3.5kg，重量轻便，方便放置及转运；

3.双重过温保护装置（双系统双芯片）、多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性；

4.输出温度35-40℃，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃，超温报警：41.5℃±0.5℃；

5.采用直流安全电压24V工作，无触电风险，对手术室其他设备无电磁干扰；

6.病员加温系统控制器防水等级≥IPX2， 病员加温系统加温垫（毯）防水等级≥IPX8。

7.拥有病员加温系统双路输出技术，多种单、双个加温垫（毯）组合使用，可铺可盖，温度分开控制，即插即用；

8.加温垫≥28种规格，加温毯≥9种规格，≥153种型号可选，完全满足临床的各种使用需求；（需提注册证明文件）

9.按防电击类型分类：Ⅱ类，控制器为绝缘外壳，且控制器内部和控制器外壳之间可通过4000V，50Hz试验电压，无击穿或闪络现象；（需提供注册证明文件）

10.发热材料由整面发热均匀、无冷热点的碳纤维布制成，非碳纤维织物，非碳纤维丝或碳纤维发热线；

11.加温垫（毯）采用热合技术，完全密闭，防水防液，清洗消毒可用酒精擦洗；

12.加温垫由接触层、舒适层、绝缘层（双层）、发热层、保温层、缓冲层等7层结构组成，加温垫（毯）具备双重防漏电触电结构和双重防水结构；

13.加温垫（毯）外层结构具有阻燃报告、7大类生物相容性报告，保证临床使用安全性、可靠性；

14.生产制造商制造过程符合ISO13485标准，获得ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》及CE认证；

15.加温垫（毯）可透视X射线；

16.加温垫内置的压力缓解垫及舒适层能有效预防褥疮；

★17.无耗材消耗，不会产生废水和废气；

18.触摸屏操作，具备记忆功能，控制器具备计数功能；