亚低温治疗仪公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 产地（国产） | 规格型号 | 最高限价/元 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亚低温治疗仪 |  |  | 99000 | 伍 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月2日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年三月二十九日

附：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册。

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

亚低温治疗仪：

1.	供电电源：	220VAC，50Hz   2.	额定功率：	650VA    3.	水温温度控制范围：4-25℃

4.	空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟

5.	负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h

6.	体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：30-40℃，监测精度±0.1℃

7.	体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

★8.	输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

9.	定时范围:	1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）

10.	人机交互方式:	高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用

11.	固化程序:	内置≥10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置

12.	断电保护功能:	具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序

13.	噪声控制:	正常工作噪声≤55dB

14.	毯/帽设计:	TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适

15.	快速接头设计:	采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

16.	故障智能诊断:	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能；

17.	外壳材质与工艺:	外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理

18.	毯帽存储便捷性:	主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命

19.	整机尺寸和质量:≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：≤500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间尤其是ICU移动使用

备注：★件不满足按废标处理，非★件6条不满足按废标处理、