口腔科种植室配套设备公开

(二次询价)采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口腔综合治疗机（牙椅） |  |  |  | 壹 |  |
| 便携式牙科治疗机 |  |  |  | 壹 |  |
| 无油空气压缩机 |  |  |  | 壹 |  |
| 器械柜 |  |  |  | 壹 |  |
| 不锈钢器械台车 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品总控价5万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于4月8日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年四月一日

附件：

- 招标设备及参数要求：

（一）、口腔综合治疗机（牙椅）（1台）：

| 配置名称 |  | 技术参数 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 牙科椅 |  |  | 1 |
| 1.1 | 坐垫靠背头枕 | 超纤皮革发泡成型。超薄梨形靠背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。 |  |
| 1.2 | 枕头架 | 按压式三关节铝合金头枕架，具有儿童和轮椅人士治疗位。 |  |
| 1.3 | 治疗椅椅架 | 五金椅架，表面电泳处理。内高支点结构，具有靠背坐垫联动结构设计。 |  |
| 1.4 | 底座 | 一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 |  |
| 1.5 | 弯板 | 一体式高压铸铝工艺成型，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 |  |
| 1.6 | 左扶手 | 高压铸铝工艺成型，镶嵌木纹扶手。外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 |  |
| 1.7 | 右扶手 | 可旋转，方便上下。 |  |
| 1.8 | 电动推杆 | 24V直流静音电机，丹麦Linak品牌。 |  |
| 1.9 | 座椅高度 | 最低椅位≤390mm，最高椅位≥800mm。 |  |
| 1.10 | 靠背俯仰角度 | 105°-185°，具有休克急救治疗位。 |  |
| 2 移动式种植工作台 |  |  | 1 |
| 2.1 | 手机管 | 标配3条台湾产四孔手机管。 |  |
| 2.2 | 工作台 | SUS304全不锈钢设计，台面可伸缩，适合日常的消毒处理，预留220V电源插口，方便插接种植机。 |  |
| 2.3 | 脚轮 | 医用静音脚轮，带锁定功能。 |  |
| 2.4 | 器械挂架 | 不锈钢器械挂架，可旋转90度。 |  |
| 2.5 | 三用枪 | 标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。 |  |
| 3 抽吸系统 |  |  | 1 |
| 3.1 | 储物瓶 | 2500ml双玻璃储物瓶，满足长时间手术需要和121℃灭菌处理。 |  |
| 3.2 | 抽吸泵 | 无油活塞真空泵，极限真空-90Kpa。 |  |
| 3.3 | 抽吸手柄 | 不锈钢抽吸嘴。 |  |
| 3.4 | 脚轮 | 静音脚轮，可方便移动。 |  |
| 4 痰盂盆 |  |  | 1 |
| 4.1 | 痰盂盆 | 插拔式陶瓷痰盂盆，方便清洗灭菌处理。 |  |
| 4.2 | 水嘴 | 插拔式漱口水和冲痰盂水水嘴，方便清洗消毒处理。 |  |
| 4.3 | 旋转角度 | 痰盂盆可整体旋转90°，方便病人使用。 |  |
| 5 副控 |  |  | 1 |
| 5.1 | 副控支撑架 | 副控支架可旋转90°，方便四手操作。 |  |
| 5.2 | 控制盒 | 副控控制盒可90°旋转，方便助手操作。 |  |
| 5.3 | 控制面板 | 触摸式按键面板。 |  |
| 5.4 | 功能设置 | 可控制设置、漱口水、冲痰盂、加热、复位功能。 |  |
| 5.5 | 强强弱吸 | 可调节强弱吸手柄，通过转换接头，可以转换强弱吸。吸唾延时3秒关闭。 |  |
| 6 手术无影灯 |  |  | 1 |
| 6.1 | 光源 | 26颗LED灯珠。 |  |
| 6.2 | 控制 | 液晶显示，触摸式控制板。 |  |
| 6.3 | 照度 | 30000-90000lux。 |  |
| 6.4 | 色温 | 4000-5500K可调节。 |  |
| 6.5 | 手柄 | 可拆卸式手柄，手柄可高温灭菌处理。 |  |
| 6.6 | 旋转关节 | 三关节旋转。 |  |
| 6.7 | 灯珠寿命 | ＞30000小时。 |  |
| 7 脚踏开关 |  |  | 1 |
| 7.1 | 动态器械控制 | 可控制手机的工作。 |  |
| 7.2 | 椅位控制 | 可控制治疗椅升降俯仰运动。 |  |
| 7.3 | 水单元控制 | 可控制漱口水和冲痰盂水。 |  |
| 7.4 | 复合功能 | 可控制干湿磨和单吹气功能。 |  |
| 8 医生座椅 |  |  |  |
| 8.1 | 座椅形状 | 圆形坐垫，具有手臂支撑设计，扶手可旋转。 |  |
| 8.2 | 座椅调节 | 坐垫靠背角度双调节。 |  |
| 8.3 | 座椅高度 | 座椅高度可调节。 |  |
| 8.4 | 座椅脚轮 | 医用静音脚轮。 |  |
| 9 设计输入参数 |  |  | 1 |
| 10.1 | 输入气压 | 0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min； |  |
| 10.2 | 输入电压 | 220V/50Hz±10%，功率：＜900W； |  |

- 、便携式牙科治疗机（1台） ：

| 项目 | 参数、单位 |
| --- | --- |
| 电压频率 | 100-240V/50-60HZ |
| 压缩机功率 | 0.6 KW |
| 压缩机排气量 | ≥118L/min |
| 噪音值 | 48 ±2 dB(A) |
| 使用压力区间 | 0－0.5 MPa |
| 净水瓶/污水瓶 | 650 mL /1000mL |
| 产品尺寸 | ≤31*36*58 cm |
| 包装尺寸 | ≤46*36*64 cm |
| 净重 | ≤27.8 Kg |
| 毛重 | ≤30Kg |

产品配置：

手机管（2孔/4孔可选）…………2根

静音空压机…………………………1台

三用枪………………………………1把

吸唾管………………………………1根

储气瓶………………………………1个

（三）、无油空气压缩机招标要求（1台）：

1.具有自动保护系统，电压、电流导致机器过热，自动停机保护，避免设备烧坏；

2..最高排气压力：≧0.75MPa；

3.安全阀动作压力：≦0.88MPa；

4.转速：≧2800r/min；

5.开关设定压力：释放压力——0.75MPa、吸合压力——0.45MPa；

*6.储气罐容量：≧28L，.额定排气量：≧55L/min（0.4MPa）；

7.噪音：≦58dB（A）；

8.使用电源：220±10％V AC    50±1Hz。

（四）、器械柜（1台）：

移动边柜招标要求

★1.主体：柜体采用优质全不锈钢双板，钢板厚度≥1.0mm, 主体框架另加承重钢板及内衬结构，

★2.台面：石英石，达到口腔所有耗材不着色功能，如碘氟、碘酒，碘仿，樟脑酚，丁香油，牙托水，碘甘油，甲酸甲酯等。

3.抽屉轨道：选用DTC带阻尼轨道，具有隐藏式、静音、自动复位功能，使用过程无噪音，使用寿命长，可自由开合10万次以上，加锁。

4.脚轮：脚轮采用聚氨酯医用静音脚轮。

★5.抽屉搁盘：抽屉内置口腔临床专用的可自由组合大小的白色分隔盘，满足正畸科和修复科、牙体牙髓科、外科、牙周科、VIP等各科室的专用器具摆放要求。

6.锁：带连排锁功能。

7.拉手：拉手为欧式氧化铝，可提供多种把手颜色作为用户的个性化选择      报价：      元/台。

- 、不锈钢器械台车（1台）：

规格尺寸：740*450*890mm左右

产品图片如图所示：

- 投标要求

★1、以上所有设备打包招标，总价不超过5万元，不得漏报。

2、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效；

3、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供产品生产厂家资质及产品注册证等相关资料等；

4、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

5、投标文件中需提供所投产品彩页及相关参数描述；

6、卖方需免费提供安装调试及操作维保培训服务，保证设备正常使用；

★7、所投设备免费保修期不少于两年，且不能低于厂家提供的免费质保时限，质保期从货物验收合格后算起。