床单位消毒机公开（三次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 限价 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 床单位消毒机 |  |  | 5900.00元 | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.若本次询价仍不足三家，将转为竞争性谈判或其他方法确定供应商； 4.报价表加盖公章密封，于7月20日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 5.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年七月十四日

附：一、	设备参数要求。

1、产品结构要求：

（1）设备滚轮设计，可推可拉，更方便移动。

（2）超大触摸彩色液晶显示，非按键式触摸屏，在屏幕上直接操作设置，人机交互更方便，操作更简单。

2、主要功能要求：

（1）	消毒功能：能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能。

（2）	除臭：能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等。

（3）	消毒模式: 分为床袋模式、床罩模式和自定义模式，自定义模式可根据用户需要，自主设定消毒时间。

（4）	可一键全自动完成抽气、充臭氧、消毒、解析四个流程，轻松完成整个消毒过程。

（5）	可根据需要自由选择手动抽气、手动消毒。

（6）	★具有自动记忆工作模式功能，断电保护，只需设置一次，以后都无需设置。

（7）	臭氧发生器使用寿命≥8000小时（提供检测报告作为佐证）；

（8）	内设臭氧解析功能，将消毒完成后床袋内剩余臭氧抽出还原成空气排出。

（9）	双气路输出，可对一个床单位消毒或同时对相邻两个床单位消毒，单、双床可自主选择。

（10）	具有工作时长累计计时功能。

（11）	★随机免费配置2套耐用型消毒床罩和床袋（非一次性）。

（12）	耐用型床罩、床袋具有耐腐蚀，密闭性强使臭氧气味不泄漏。

3、主要技术指标和参数要求：

（1）臭氧浓量：≥2500mg/m3 （提供检测报告作为佐证材料）；

（2）床袋密闭时的臭氧泄漏量≤0.02mg/m3；（提供检测报告作为佐证材料）；

（3）分解后室内残留臭氧浓度≤0.02mg/m3（提供检测报告作为佐证材料）；

（4） 噪声≤50dB(A)

（5） 消毒效果要求：

5.1对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00（提供检测报告作为佐证材料）；

5.2对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00（提供检测报告作为佐证材料）；

5.3对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00（提供检测报告作为佐证材料）；

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家证件及产品注册证等相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、★设备配套床罩等专用耗材请在投标报价表中单独报价。

三、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

四、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限(质保期不低于两年)。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

3、★提供近3年内投标产品在安徽省二甲或以上综合医院中标供货的相关证明材料。

五、验收

中标人和招标人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。