生物刺激反馈仪公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物刺激反馈仪 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价9.9万元，必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年七月十八日

供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商；

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营企业许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准；

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分；

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2020年后生产的医疗设备，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货；

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体数量因根据甲方要求分批或一次性采购）安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册；

列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用，质保期一年；

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）；

7、星号件不满足按废标处理,非星号件5条不满足按废标处理。

一、生物刺激反馈仪

适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。

技术参数：

（一）硬件性能：

1.四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF五个通道接口；

★2.主机采用触控式导航面板，可单机便携工作；采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；（提供相关证明资料）

3.电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小；

4.双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道；

5.采样位数：16位；

★6.测量范围：1μV～3000μV(r.m.s)；脉冲宽度：50μs～500ms；（提供与产品注册地一致的检测报告）

7.最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ；

8.输出电流：0～100 mA，最小可调节步长50 µA，可实现0-600μA的微电流刺激；

9.刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz；

10.刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s；

11.可增配压力套件，压力范围0-190mmhg,进行压力评估及训练；

12.注册组成中必须包含一次性使用无菌阴道电极

（二）软件功能

★1.多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估，具有欧洲生物反馈协会（BFE）认可的数据库和授权书；（提供相关证明资料）

2.Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果；

3.情景评估模式：采用蓝牙无线传输，实现实际生活情景下如腹压增加时的盆底功能评估；

4.结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗；

5.神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；

★6.经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，实现急性和慢性疼痛的缓解；微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题；（提供相关证明资料和电刺激治疗截图）

7.肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式；

8.可自定义治疗方案，并对自定义方案进行排序；Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式；

9.所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；

10.可在诊疗记录中预览、回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；

11.数据统计分析功能：可汇总导出诊疗记录，分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；

12.内置微云，实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；

13.支持盆底专科信息系统，实现盆底中心数据共享、规范诊疗电子病历系统、预约及患者排班、及工作量的统计与分析功能等；

14.提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训