沉降式液基制片染色系统及细胞涂片试剂盒公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌 | 年使用量 | 限价 | 合同期 | 采购数量 | 报价（元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细胞涂片试剂盒 |  | 约5000人份 | 58元/人份 | 3年 | 按需采购 |  |
| 配套设备报价 | 统一按1000元/台计价 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月15日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年八月九日

附件：沉降式液基制片染色系统及细胞涂片试剂盒招标参数：

- 设备：
1、制片方式：自然沉降，玻片在静止的状态下，细胞利用重力自然沉降至黏附载玻片；
★2、考虑到实际制片效果：所投设备必须由专业化的样本前处理设备和制片染色设备两部分组成，不接受在一台设备上完成前处理和制片染色。
3、制片染色全过程通过液晶触摸屏监控，满足病理质控需要；
4、单片独立滴染，染液一次性使用，每批制片染色可处理≥22人份样本，时间≤35分钟/批； 
★5、配备的制片染色机使用一次性吸嘴方式滴加染液，染液不经过管道，避免因管道导致的堵塞现象，日常维护简便； 
6、具备废液和吸嘴状态检测功能，废液到达上限时，在运行前予以报警提示，防止人为错误；
7、通过样本转移机转移样本，妇科标本和痰标本实验全过程无需样本开盖操作，减少医源性污染；
8、样本转移机通过使用密度分离提取液去除样本中的血液、黏液等干扰成份，每批次可处理样本量≥10人份；
9、样本转移机具备一键启动功能，操作简易，每批处理时间≤5分钟；
★10、提供实视镜下视野共享系统，手机连接WIFI电子目镜后，可使多人同时连接获取清晰的镜下图像，可实时视频通话、同步标记，实现远程病理咨询,细胞学AI辅助诊断及厂家制片质控在线售后服务；

- 试剂
1、产品性能稳定，安徽省三甲医院不少于5家（提供联系方式以备查验）； 
★2、适用于宫颈细胞、痰细胞（含内窥镜刷取细胞和灌洗液细胞）、针吸细胞系列、浆膜腔积液、尿液细胞等标本类型，试剂至少具备3种专业试剂品种；（需提供加盖生产厂家公章的原厂装箱清单证明）；
3、妇科系列耗材组成成分：细胞保存液、提取液、巴氏染色液（苏木素染色剂、EA/OG染色剂）、缓冲液、一次性取样宫颈刷、粘附载玻片、盖玻片、移液注射器、离心管、制片染色室；
4、配套试剂提供含有原厂生产的巴氏染色液（需提供产品注册证或备案信息表证明）；
5、生产厂家对医院制片效果免费提供质控服务不少于2次/年，并递交附有镜下图解的质控报告。（提供厂家以往的附有镜下图解的质控报告一份）；

★6、为保证设备正常使用的其他相关试剂均免费提供。

三、资质及其他要求：

★1、投标人需要提供该试剂近三年在安徽省三甲及以上医院的销售合同复印件（加盖投标公司公章）；

★ 2、配套设备在试剂供货期内免费包修包换；

3、投标人必须具备相应医疗器械经营销售资质，并提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证（均须加盖投标单位公章方为有效）；

4、投标文件必须标明所投产品的品牌与规格型号，提供厂家证件及产品注册证等相关资质证件，同时提供产品的彩页或图片；

5、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。