振动排痰机公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品 牌 | 规格型号 | 采购数量（台） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动排痰机 |  |  |  | 壹 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二二年十月十八日

附件：

1）、适合体质较弱或需重点护理病人；2）适合体质较好或需进行治疗的病人；3）适合体质较好或需进行治疗的病人；4）适合体质强壮病人；

- 设备参数要求

1、输出方式：单路输出，适用于成人；

2、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，触摸按键式操作；

3、 软轴轴心:

a) 、长度约1800mm;

b）、成人传动轴直径：6mm;

c) 、不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；

d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；

★4、即放即停：具有记忆时间和记忆频率功能，可随时（暂停/继续） 工作，不需要关闭电源及操作；

★5、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；

6、振幅：叩击头振幅不大于7mm;

7、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰；

8、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成；

9、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器，

10、工作模式： 自动模式：设备按照设定工作模式（四挡自动模式）的振动频率工作；手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作；

11、定时功能：手动模式设置范围1min～60min可调，步进值1min；

自动模式分四档： 5min、10min、15min和20min；

12、频率范围：手动模式 成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz；

13、有适合不同病人的多种自动模式：

14、成人型叩击头：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗

头组成；

① 圆形橡胶叩击头：直径约ф130mm；

② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径约ф90mm；

③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径约ф78mm；

④ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径约ф68mm；

⑤ 轭状聚氨酯海绵面叩击头。

投标文件中需标明所投设备标配规格型号的叩头，并提供每种叩头的单价。

15、工作完成提示功能：设定工作时间结束，有声音提示；

16、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

17、外形尺寸：便携式可拆分，主机重量：≤10.5Kg，配送滚轮式移动支架方便临床使用。

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投产品的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供生产厂家证件及产品注册证等相关资料，并提供产品彩页。

3、中标设备的质保期从我院验收后算起，质保期不低于两年。