电子镇痛泵公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 限价 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子镇痛泵配套贮液装置 |  |  | 125元/只 | 按需采购 |  |
| 电子镇痛泵驱动装置 |  |  | 0元 | 20只 | 免费 |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月25日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十月十九日

附：

- 产品参数要求：

- 无线联网功能：由厂家免费提供网络系统及相关配套设备（终生免费维护）1套。系统由计算机客户端和手机客户端组成，医疗器械软件应取得有关部门批准的医疗器械注册证。镇痛泵实时将各项数据传输至由厂家提供的专用计算机的中央监护管理系统的监测平台和手机客户端，能及时向医务人员提供镇痛泵运行及报警信息；便于医护人员对临床患者进行信息化、规范化管理。

2.键盘锁、密码锁功能：镇痛泵在输注状态下进行重新设置参数及关机操作需要输入密码。具有键盘锁功能，镇痛泵进入运行状态后，键盘会自动上锁，防止非医务人员误操作镇痛泵。

3.输注评价功能：镇痛泵输液结束或输注过程中，医务人员可以进行输注评价，帮助了解镇痛治疗效果和提高镇痛治疗质量。

4.记忆功能：镇痛泵能能储存多次使用操作的记录，便于数据追溯。

5.报警功能：系统对镇痛泵上传的信息能够及时对应显示，保证数据及时性，出现故障及时发出报警提示音，故障解除后，能自动解除报警提示音。

6.镇痛装置：由驱动装置和一次性配用装置(具有防堵塞功能)组成；一次性配用装置规格：100ml，150ml。

7.给液模式：首次给药、持续给药、自控给药、脉冲给药。

8.镇痛参数：总量0-150mL；首次量：0-30mL；首次锁时：0-60min；持续：0-50mL/h；脉冲：0-20mL/次；脉冲速度：6mL/min；追加：0-10mL；追加间隔：0-99min；极限量：0-90mL/h。

- 投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和产品的规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）；3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。