骨科牵引床公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产) | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元/张） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 骨科牵引床 |  |  |  | 45张 |  |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品最高限价17万，必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月24日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十一月十七日

附件：

一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械经营许可证》或《第一类医疗器械生产备案凭证》（须在有效期内）；供应商如为代理商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2023年生产的医疗设备，招标文件所有参数均提供证明（如彩页、技术白皮书等），产品在验收过程中发现不符合招标文件要求的产品，甲方有权废标，终止合同，对虚假的投标公司进行处罚。

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

6、付款方式：合同签订后乙方根据甲方合同要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经由甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

一、骨科牵引床：

技术参数：（以下每条参数均需提供证明材料如产品彩页、说明书等）

1、床头床尾：采ABS材质注塑成形，床头床尾安装拆卸简便，并有锁定装置，易清洁、消毒，床尾带有床头卡。 牵引床尺寸≥2100×900×500mm

2、床头床尾：立柱采用≥38×2.0不锈钢圆管，两端≥25×25×1.5方管或两端≥38×2.0圆管连接成一个整体龙门架。龙门架上方的两只移动吊环便于下肢受伤病员抓住调整坐姿和体位、锻炼等。 龙门架上不锈钢牵引滑轮,以便病员各体位牵引使用。

3、床框：采用≥80×40×1.2mm厚的钢制矩管焊接制成,床框每边设有≥2个吊水架孔,≥2个引流袋挂钩。

4、床面：采用≥1.0mm冷扎钢板模压成型,曲面卷边冲孔，每张床由≥6片成品床板组成,每片床板自动卷边,牢固美观,属于新一代冲压床面。具有透气和凹凸防滑功能。床板加装ABS工程塑料边套。小腿板装有棘轮条装置,可根据病人高矮分级抬高腿部部位,以便达到病人的舒适治疗体位。

5、护栏：六档高强度铝合金折叠护栏，六根不锈钢平面扁管立柱，立柱规格：≥Φ19×1.2mm，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，折叠轻松。底座采用≥30*30*1.35的钢制管材，长度≥1380mm。护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。护栏整体高度≥400mm。

6、表面处理：采用电泳＋粉末复式喷涂的工艺,病床整体经十几道工序的双重抗锈表面处理,并增加磷化处理,防锈效果是普通工艺的≥2倍以上,表面使用自动流水线设备进行静电粉末喷涂，固着牢固不易脱落。

7、功能：背部升降≥75°±5°，膝部升降≥0-40°±5°，可分腿≥40°±5°，床尾部升降≥0-12°±2°。承重力：≥260KG。

8、丝杆：摇杆具有双向极限保护功能,可保护摇杆之上限及下限,即背部及腿部长至最高点及降至最低点时,摇杆处于空摇状态。克服了无此极限保护装置医疗床摇把容易卡死和摇把容易断裂的现象。

9、脚轮：使用了高强度、高耐磨性的≥5寸分刹静音脚轮,使床体在移动及定位灵活、轻巧、稳定

10、床垫：床垫面料为深色防水帆布；厚度≥80mm，内芯为≥ 40mm 海绵≥40mm优质椰丝，为配合床体设计为分腿式两侧面开有通气孔。

11、焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，保证焊接美观牢固，焊缝均匀渗透、强度高，表面平整、无毛边不伤手，板材均采用激光切割下料。

12、材料及检测报告要求：

1）所投品牌生产厂家提供的第三方检测机构出具的ABS原材料检测报告

2）所投品牌生产厂家提供的第三方检测机构出具的ABS床头床尾板检测报告

2）所投品牌生产厂家提供的焊接机器人购置发票及现场操作图

3）所投品牌生产厂家提供的激光切割机购置发票及现场操作图

★13、中标公司中标后，所需检测报告及生产设备购置发票，必须提供原件查验合格后签订合同，设备质保期5年（含所有维修更换的配件）