新区真菌荧光显微镜、真菌荧光染色液（快速）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名称 |  | 品牌(国产)/规格型号 | 最高限价/元 | 采购数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 真菌荧光显微镜 |  |  | 1000元 | 1台 | 元/台 |
| 真菌荧光染色液（快速） |  |  | 14元/人份 | 按需采购 | 元/人份 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件相关要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月6日16：00时前送至桐城市人民医院综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件； |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十一月三十日

附件：一、供应商资格要求

1、具有工商行政管理部门颁发营业执照的独立法人资格、能够独立承担民事责任能力的生产厂家、代理商或经销商。

2、供应商如为生产商，应具有《医疗器械生产许可证》（须在有效期内）；供应商如为代理商或经销商，应具有《医疗器械经营许可证》（须在有效期内）。

二、产品及供货要求

1、产品须为合法企业生产，符合国家相关质量标准。

2、投标要求与投标文件视为招标人与中标人签订中标购销协议的有效组成部分。

3、投标人投标时必须提供产品彩页或照片以及产品说明、具体的规格型号。乙方在供货期内保证所提供的产品合格率100%，产品须为2023年生产的医疗设备，投标文件所有参数均提供证明（如彩页、技术白皮书等），产品在验收过程中发现不符合招标文件要求的产品，甲方有权废标，终止合同，对虚假投标公司进行相关处罚，

4、交货、安装、调试期：合同签订后（因新建医院）乙方根据甲方要求的时间内完成交货（具体采购数量应根据甲方要求分批或一次性采购）、安装、调试。乙方应对甲方的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等,免费提供设备操作手册和维护保养手册

5、列出所有与设备相关的常备维修配件清单，标明品牌、型号、产地等并分项报价，供以后维修用。

6、付款方式：付款方式：合同签订后乙方根据甲方要求的时间内供货并安装调试，所有设备到场安装调试并经甲方验收合格后付90%，余款10%按乙方所投质保期年限均摊付款（不计息）。

7、★为废标项。

- ★显微镜荧光激发模块发射波长在350-360nm不可见紫外光，配套使用的真菌荧光染色液经荧光激发发生特异性结合，使标本内的真菌或菌丝等呈现清晰蓝色图像，背景为黑色（或墨绿色）。要求阳性检出率检出率大于90%，并提供检验效果论证性证明材料（如期刊、检验报告等）

- ★为保证兼容性和清晰的成像效果，显微镜采用进口主机，要求显微镜和成像系统是同一品牌。

- 铰链式三目显微镜，观察筒瞳距调节范围48mm-75mm；

- 目镜：大视野目镜，平场目镜，视场数20；

- 物镜：无限远物镜 4X 、10X 、40X 、100X (oil)；

- 调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮，微调手轮格值0.0025mm，调焦更加精确 ；

- 荧光摄像头 500万像素荧光摄像头，速度快，灵敏度高；

8、支持用户管理、审计追踪，支持一次2-7帧图片多重拍摄，支持通过直方图最大值最小值调节，支持输出色阶设置，便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成；

9、定制真菌检测报告软件，具备查询、打印报告等功能；

10、因科室人手有限，中标供应商至少安排一名微生物相关专业的技术人员驻科室完成2-3个月的技术支持；

11、★试剂应为单剂型，一步法操作，简单便捷，能有效缩短镜检时间，提高工作效率。（提供证明材料）

备注：以上设备质保期2年，试剂招标周期3年。