便携式小儿吸痰器公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 便携式小儿吸痰器 |  |  | 壹台 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月14日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二三年十二月八日

附：

一、设备参数要求

1、设备用途：医疗机构医务人员用于吸出小儿患者上呼吸道中的分泌物。

2、设备参数要求：

2.1、  极限负压值：≥0.07MPa(525mmHg)；

2.2、 负压调节范围：0.01MPa（75mmHg）～极限负压值 ；

2.3、 瞬时抽气速率：≥10L/Min；

2.4、 噪声：≤60dB(A)；

2.5、 贮液瓶（PC）：800ml±10ml；

2.6、 外形尺寸：≤41cm×20.5cm×38cm；

二、投标要求

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投设备的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供厂家资质及产品注册证等相关资料等，提供产品彩页（含产品相关功能及参数）。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、保修期：整机免费保修不低于两年。

5、中标人需提供现场安装调试和操作培训。