溶栓专用床（含称重）公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 限价（元/台） | 报价（元/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶栓专用床（含称重） |  |  | 壹 | 14000.00 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于7月25日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年七月十九日

附：一、设备参数要求

1、 规格尺寸：≦2290×1060×490/730mm(不包括床头高度)

2、 升降功能：（1）、背部升降：升降角度0～75o，±5o；

（2）、腿部升降：升降角度0～35o，±5o；

（3）、整体升降：整体升降高度不小于240mm；

（4）、床面整体前倾：不低于12±2o；

（5）、床面整体后倾：不低于12±2o。

3、床面板：（1）、床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

（2）、病床靠背与腿板升降连接采用不低于2.5mm壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。

（3）、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度不低于4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

4、床身主要部件：（1）、床框采用优质碳钢矩管；

（2）、床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

（3）、高强度ABS电控护栏，护栏带电控按键，控制床体各功能的升降功能，可立卧定位，牢固可靠 ，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用ABS塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性， 内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免跌落之危险。

5、电控床头床尾板：（1）、高强度工程塑料注塑成型，表面光洁，便于清洁；

（2）、采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；

（3）、非中空设计，前后塑料局部融合，强度高；

（4）、床头有控制键。

6、脚轮：（1）、床脚采用钢制框架；

（2）、直径≥5 英寸中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

7、床垫：床垫尺寸和分段与床相配，外套采用墨绿色牛津布，底层为≥40mm椰丝成型垫，面层≥30mm高弹性海棉，有透气孔，床垫套全脱设计，方便拆洗。

8、床体静态承重≥400KG。

9、主操控采用触摸屏液晶屏，具有的功能：背部升降；腿部升降；背腿联动；垂直升降；正倾斜；反倾斜；一键展平；称重量；度数显示；电动刹车及解刹车。

10、称重功能。

（1）重量显示设置开关，可自由设置下限数值；

（2）重量显示设置开关，可自由设置上限数值。

11、产品配备有蓄电池，在无外接交流电源时，产品依然可以工作。

12、保修期：设备整机免费保修两年,质保期从货物验收合格后算起；

二、投标要求

1、报价人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。

3、中标人在供货期内保证所提供的产品合格率100%，如出现不符合招标文件要求的产品，无条件退货。

4、需提供产品彩页，含相关功能及参数。

5、卖方需免费提供安装调试服务，保证设备正常使用。6