药品管理系统招标参数要求

（一）总体要求

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷链监测服务系统 | 主控软件 | 套 | 1 |  |

备注：1.本项目涵盖桐城市人民医院与院区内各科室冷链温湿度实时温度监测和预警系统，包括冷链监测所需的软件系统和硬件设备，投标单位根据其产品特点进行配置，但其产品需满足本项目产品的基本技术参数要求；

2.参与本次项目投标的单位需实地勘察现场，并出具现场勘查表（详见附件1格式），勘察表需附在投标文件中，作为实质性条款的一项；

- （二）技术要求

## 1、硬件参数的详细需求

- 无线温湿度采集模块

- 基于2.4G的RFID技术，温度传感器与数据传输密封一体，可布署在不同区域；（提供投标方具有的第三方具有CNAS认证的法定计量单位出具的温湿度传感器温度系数测试报告，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 采用高容量电池，无需外接电源供电，电池使用寿命达3年以上时间；

- 设备表面无物理按键；（提供产品图片证明）

- 温度测量范围满足：-35～75℃；温度测量精度：±0.5℃；

- 无线温湿度探头需做过第三方低温试验测试，低温测试的温度环境≤-40°C，且温度变化速率≥1°C/min,且持续时间大于等于15个小时以上；（提供投标方具有的第三方具有CMA和CNAS标识的证书，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 可自动检测电池剩余容量，低于指定容量后设备自动发送电量告警短信；（提供投标方具有的第三方具有CNAS认证的电池低功耗检测报告，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 自动检测采集器故障，并报告故障；（提供投标方具有的国家级仪器仪表防爆安全监督检验站出具的《防爆电气设备防爆合格证》，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 无线测温标签用户可自行拆卸维护以便于探头精度年度校准；

- 产品的防护等级（防尘、防水）≥IP68；（提供投标方具有的第三方具有CNAS认证的防水防尘IP≥IP68的认证标志的检测报告，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 冷链监测主机模块

- 用于接收无线测温标签发射的温度数据，并通过内置的无线通讯模块上传数据至云平台，内置中国移动SIM卡；

- 必须采用4G的无线通讯模块，并提供运营商授权的证明材料；（需提供运营商授权的证明材料）

- 冷链监测主机至少能够显示40个温度数据以上；

- 当超温时，主机屏幕的字体可以通过红色字体显示，便于提醒现场操作人员（需提供产品图片证明）；

- 冷链监测主机具有抗跌落性，在1米及以上的高度跌落产品性能正常且能够稳定工作；（提供投标方具有的第三方具有CMA和CNAS标识的证书，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）；

- 自带数据存储功能（内存≥50000条记录），在服务器宕机时，设备可自行存储接收的实时数据，并在网络恢复时自动上传存储的数据；

- 具有高容量后备电池，容量≥5000毫安，能够在断电情况下继续工作24小时以上；

- 支持本地声光报警系统：灯光指示、蜂鸣器报警；

- 2、冷链信息化管理系统

- 实时显示：全程实时监控温湿度数据的同时，数据传输到管理平台并存为历史记录；

- 限值报警：可设置温湿度上下限报警值，并根据设定的值进行报警；如冷链温度升级报警可电话语音报警；可设置多级报警，在一定时间内没有及时处理的报警信息可自动升级并通知相关负责人，升级报警时间可设、报警级别至少支持3个级别；

- 报警管理：需支持报警事件处理和报警备案功能和管理人员登录及操作日志查询功能；实时显示产生的报警信息，可对报警信息进行处理（处理内容包括：报警原因、处理措施、处理时间以及处理人员等信息）；

- 管理权限：监控系统具有管理权限功能，普通人员只能对数据进行查看，高级管理员可以进行其他的相关设置操作。通过向区疾控和接种单位分配权限，各级用户可以通过该平台查阅对应权限所有的冷链设备参数，设置各项报警功能，远程查看设备当前温度数据，管理报警记录，生成温湿度监测记录清单和图表；

- 数据自动备份：各类监控、预警、处置等记录后台自动备份，数据永久保存。系统允许选择指定时间区间，将温度数据备份至本地盘，提供离线冷链数据查询平台；

- 远程手机微信端浏览：支持将实时数据传输到管理平台，平台数据与监测主机数据同步，可通过手机移动端等的微信进行管理；

- 冷链装备评估报表：分析冰箱制冷系统运行的稳定性和制冷效果；建立数据方差模型，通过数据模型分析冰箱的压缩机性能，同时判定冰箱的制冷效果；（投标方需提供数学模型的算法方案说明）

- 单位冷链绩效评估报表：建立多维度的单位冷链管理评估值模型，该模型通过冷链设备总数、报警总数、人为报警次数、未处理次数以及登陆系统次数等5个维度建立数学模型，并综合评估各级单位的冷链绩效；（投标方需提供数学模型的算法方案说明）

- 安全登录身份认证机制：需提供登陆双控认证机制，不仅需账号和密码的授权认证，登陆异常（密码连续报错、异地登录等）能提供手机短信认证；

- 冷链监测系统报表必须满足温度平均动力学温度（MKT算法）的计算报表；（投标方需提供数学模型的算法方案说明）

- 系统具有冷链设备档案管理功能；冷链监测系统需建立冷链设备的档案管理功能，对于冷库/冰箱/冷藏包的采购时间、冷链容积、厂家、品牌、规格型号、维修记录等信息建立冷链管理档案；

- 监控管理平台支持手写电子签名功能，该功能可满足《药品储存和运输管理规范（2017年版）》中关于“冷链装备温度记录表”的人工测温合规要求。该软件报表可实现导出、打印和查询功能；（需提供相关的软件功能证明材料）

- 系统设置功能：报警延时、报警短信号码设置、设备离线延时及盘点苗、除霜时间、免打扰设置；

- 冷链监测系统必须是B/S平台架构，且具备具有平台、iOS、Android APP的《软件著作权登记证书》；（提供投标方具有的相关证书，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 根据网络安全法及网络安全等级保护相关要求，冷链监测系统需通过网络安全等级保护备案，具有信息系统安全等级三级等保备案证明；（提供投标方具有的相关证书，投标人需承诺在中标后五个工作日内提供原件核查，如不能提供，采购人有权取消中标人的中标资格并追究其虚假应标责任）

- 温度探头云计量能力，提供与省级计量测试研究院校准证书数据对接的证明材料。

（四）商务要求

- 合同签订后3天内完成供货且系统上线调试完毕，并提交完整的技术资料向采购人申请验收；

- 项目从验收日起，提供至少1年的系统运维服务，质保期间冷链平台的GPRS流量、报警信息、服务器租赁等费用均由中标人负责，不得向采购人额外收取；

- 系统软件免费提供用户适应性修改和调试服务；

- 实施、培训要求：包括平台调研、开发、安装调试、培训使用（要求中标人免费提供一次使用和维护培训）等，以验收单为准。

- 附件1

| 桐城市人民医院冷链监测系统项目勘察表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场勘察日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 | 详细内容 |  |  |  |  |  |  | 网络 状况 |
|  | 冰箱 | 双门冰箱 | 冷库 | 阴凉库 | 环境点 | 阴凉柜 | 总计 |  |