血糖试纸公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌(原装进口)/规格型号 | 采购数量 | 限价(元/片) | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血糖试纸 |  |  | 按需采购 | 2.5 | 元/片 |
| 血糖仪 |  |  | 按需采购 | 0.00 | 0.00元/只 |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于10月23日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十月十七日

附：一、招标产品及要求：（一)、配套血糖仪参数。

1、个性化设置功能：设置时间和日期;

2、电池电压低时，有图形显示;

3、血糖仪在检测血样结束后，无任何操作的情况下，会自动关机;

4、血糖仪故障时，屏幕显示错误提示;

5、血糖仪自带退纸键，具有一键退纸功能，避免污染 。

（二）、血糖试纸参数。

1、检测范围：1.1mmol/L-33.3mmol/L；

2、试纸检测方法：葡萄糖脱氢酶法；

3、保质期：未开封18个月，试纸使用不受开封影响，可以一直使用到生产有效期；

4、储存条件：湿度范围10-90%、温度4℃-30℃；

5、采血量：≤0.6微升 ；

6、检测时间：≤5秒；

7、红细胞压积率：20%-60%；

8、批间差：不同批号血糖试纸的批间差不大于15%；

9、血糖检测系统通过 ISO15197:2013  认证；

10、血样类别：新鲜毛细血管全血、静脉血、动脉血、新生儿血均适用。

（三）、其他要求。

1、 为保证血糖仪测量数据的准确性，需免费提供每月一次的血糖仪质控服务；

2、为保持专科医护人员血糖监测相关技术的理念更新，需提供每年一次的血糖管理相关知识的医护培训；

3、为保证操作者安全，所配套血糖仪需带有退纸键，具备一键退纸功能，避免污染；

4、安装定制化的“血糖信息化管理系统”,后期能提供软件的持续免费更新及升级，及内分泌专科需求维护，能与我院在用的 HIS 系统(银江医院信息管理系统)的对接，血糖数据等信息接入HIS系统。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供所投产品彩页（含功能及参数）。