根管治疗仪（根管马达）公开（二次询价）采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌/规格型号 | 采购数量 | 报价（元/台） | 限价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根管治疗仪（根管马达） |  |  | 叁 |  | 7500.00元 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于8月15日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二五年八月十一日

附：一、招标参数：主机部分

1、  内置不少于6个可供医生自行设置的程序。2 、  可设置有不少于7个微调扭矩值。

3 、 动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

4 、 遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。5 、 转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。

6 、 工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式。7 、 高级功能：音量可调屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。8、  自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。9 、可重新设定设备出厂时内部存储的数据。10、 内置充电锂电池，≥1500mAh，11、 无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。★12 、 一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转。

13、  可与同品牌的根尖定位仪联机，实现边扩边测的功能。14 、 弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投设备的品牌和规格型号，提供设备厂家资质和设备注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章），并提供设备彩页。       ★3、根管治疗仪配套弯机头需要以附件形式单独报价。4、设备主机免费质保期不低于两年。